ZN系列智能创伤负压综合治疗仪

使  用  说  明  书

USER’S  MANUAL

山东创康生物科技有限公司

使用说明书

【产品名称】智能创伤负压综合治疗仪

【型号规格】ZN－50、ZN-100、ZN－200、ZN－300、ZN－400

【企业名称】山东创康生物科技有限公司

【注册地址】济南市七里河路32号7号楼

【生产地址】济南市七里河路32号7号楼

【联系方式】0531－88923329

【售后服务机构】山东创康生物科技有限公司

【生产企业许可证号】鲁食药监械生产许20140031号

【注册证号】鲁食药监械(准)字2009第2540382号

【产品标准号】YZB/鲁0293-2009

【产品性能结构】

我公司研制的ZN系列智能创伤负压综合治疗仪具备智能化，数字化功能，是临床、急救、社区医疗常备的医疗设备。

ZN系列智能创伤负压综合治疗仪主要由真空泵、控制电路、CPU、控制面板及显示、机箱组成。

ZN系列智能创伤负压综合治疗仪根据工作负压值、气流量、机箱的大小有不同种规格。ZN系列智能创伤负压综合治疗仪工作负压值为0—200mmHg，数字显示，采用了新型长寿命的真空泵，可长时间连续运转，噪声不大于55dB，无污染，气流量8——20L/min，工作效率高。负压值可任意设定，动态控制。并可根据临床需要任意设定工作时间、间断时间、工作总时间。具有负压欠压报警、负压超压报警，电池低压报警等功能。

【外观结构】（Technical Quotas）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机型 Machine base | 2 | 数码显示Vacuum display screen |
| 3 | 操作键 Manipulation key | 4 | 连接器Coupling |
| 5 | 防溢流阀Anti-overflow valve | 6 | 负压罐Liquid bottle |
| 7 | 负压罐盖 Liquid bottle lid | 8 | 吸液口 Liquid mouth |
| 9 | 负压口 Negative pressure mouth | 10 | 接口 Negative pressure interface |
| 11 | 指示灯 Indicator light | 12 | 提把手 Handle |
| 13 | 电源开关 Power switch | 14 | 电源插孔 Power socket |
| 15 | 熔丝管座 Fuse pipe base |  |  |

【适用范围】

1.各种急性创面、慢性创面及难愈性创面。

2.各种位于体表的窦道和瘘管。

3.外科手术后液体渗出较多需要引流的创口。

【禁忌症】

1.未清创、有坏死焦痂的创面。

2.创缘有肿瘤组织的。

3.与器官相通的窦道。

4.有大血管或器官外露的创面。

【注意事项、警示及提示性说明】

1．本机须由专业医护人员经相关培训后严格按说明书操作使用，请在本机适用范围内使用。

2．机器本体应保持干燥，不得浸水刷洗。电源插头、开关及电源插孔在潮湿、溅水时请勿使用。

3．本机采用高灵敏负压传感器测定压力，并且以绝对气压做标定。因此，本机使用时环境温度、气压、湿度的变化，都会影响开机前负压值的变化，在高原地区设定工作负压值时请加上开机前的负压值。

４．开机前应检查负压罐、各接口、接头部位管路连接是否牢固，不得松动、漏气。

５．吸液过程中，当液体达到负压罐警示线时应及时停机，关闭电源，倒掉引流液或更换使用。

６．检查、更换熔丝管应在机器断电时进行。

７．机器使用完毕，电源开关需处于关闭状态。

【标签、包装标识样图】

易碎、小心轻放                         向上

保持干燥                           堆码层数极限

【安装说明】

1．安装好连接器（4），安放好负压罐(6)。

2．用配套的连接管，将负压口（9）与负压接口（10）连接牢固。

3．接通电源指示灯AC亮，蜂鸣器响8声

4. 指示灯使用说明：

4.1.ON点亮：设备进入工作模式(即开始产生负压)。

4.2.OFF点亮：设备进入停止或者间歇模式(即停止产生负压)。

4.3.AC：采用电源指示。

4.4.LOW Battery：系统检测错误报警提示。

【使用说明】

1.设备面板示例

正常开机主界面，如下图所示：

(注：设备开机后的主界面的截图)

（注：设备面板各个区域显示所指示的含义）

2. 功能介绍

（1）开始负压吸引，按下“开始”按键后，设备正常产生负压，会根据设置的工作时间和间歇时间进行工作，并且在负压显示窗口中显示设备当前的负压值。

（2）停止负压吸引，按下“停止”按键后，设备停止产生负压，工作时间或者间歇时间会停止倒计时。

（3）设置设备参数，按下“设置”按键后，设备会进入参数设置模式（如下图所示）。

此时按“移标”按键，就会向右移动闪烁的光标，按“开始”按键，可以向左移动闪动的光标。

此时指示系统状态的LED灯会指示现在正在操作的行数（如下图显示）。

修改数字可以按“修改”按键，可以将光标闪动的数字增加1，按“停止”按键，可以将光标闪动的数字减小1。

再次按“设置”按键即可返回主工作界面。

3.关机流程

使用完毕后，先按“停止”按键，停止设备工作，然后关闭电源开关，拔掉电源插头以及管路等附件。

【维护保养方法】

1.本机在移动放置过程中应保持水平。

2.机器本体应保持干燥。不得浸水刷洗。电源插头、开关及电源插孔在潮湿、溅水时请勿使用。

3.机器长时间搁置时，每六个月需进行电池充电。方法：插上交流电源并将电源开关打向交流，充电8小时。

4.使用电池供电中，出现电池低压报警指示灯闪烁，请及时充电。电池充满后，如工作时间不到半小时，请更换电池。电池型号：6-FM-2.5。

5.工作过程中如出现漏电、过热、压力显示失常及其它不正常现象，请即停止使用并及时与我公司售后服务联系或请有维修资质人员检修。

6.保修期内请不要自行拆开检视，如因此或其他违反规定使用，保养造成机器损坏，我公司不负责保修。

【储存条件、方法】

水平放置，严禁倒放、侧放，保持环境通风良好，无高温高压及腐蚀性气体，避免震动与磕碰。

简单故障分析与排除

| 故障 | 检查 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 指示灯不亮 | 电源线连接是否正常， 电压是否正常， 熔丝管是否烧坏， | 连接正常 调节电压 调换熔丝管 |
| 泵不工作 | 电路和泵是否正常 | 由专业人员检修 |
| 达不到负压值 | 瓶口是否盖紧，管路连接有无漏气 | 盖紧储液瓶盖，连接牢固 |
| 其他故障请与本公司及经销商联系。或请有资质的专业人员维修，以保证维修后产品使用的安全。 |

【有效期限】

电池使用期限一般为两年，超过两年或电池充满后工作时间不足半小时需要更换电池，整机寿命主要决定于真空泵，工作状况，如真空泵连续工作时间超过6000小时或在密闭状态下负压值达不到标准值，需更换真空泵。

【其他内容】

本产品免费保修一年，终生维修。

【公司联系方式】

公司电话：0531-88920537 （找左仪）

# Text boxes

10

9

8

7

1

2

3

11

4

6

5

12

15

14

13