一次性负压引流护创材料

使用说明书

[产品名称] 一次性负压引流护创材料

[型号、规格]

| 产品型号 | 常用规格尺寸(单位：cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVA-A型 | 20×30×1.2 | 20×15×1.2 | 15×10×1.2 | 15×5×1.2 | 10×6×1.2 |
| PU-A型 | 20×30×2.0 | 20×15×2.0 | 15×10×2.0 | 15×5×2.0 | 10×6×2.0 |

1.结构：一次性负压引流护创材料由医用海绵、扁平（或圆形）多孔吸引管、透明透气胶粘贴膜、吸引连接管、梯形（或吸盘式）接头、Y型接头、止液夹、蠕动泵管等根据客户要求组合(见包装盒内配置卡)。

2.灭菌方式：医用海绵、透明透气胶粘贴膜、梯形(或吸盘式)接头、Y型接头、蠕动泵管采用辐射灭菌，扁平(或圆形)多孔吸引管、吸引连接管采用环氧乙烷灭菌。应临床要求止液夹经环氧乙烷灭菌后放入无菌包装内。

3.主要性能指标：各项技术指标符合YZB/国2353-2014《一次性负压引流护创材料》。与皮肤接触的配件应无菌、无皮肤致敏性和刺激性。

【适用范围】

配套负压引流装置用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面的引流。

PVA-A型、PVA-B型、PVA-C型适用于急性分泌物较多或者需要海绵与伤口边缘缝合的创面

PU-A型、PU-B型、PU-C型适用于分泌物较粘稠、恢复期分泌物较少的、植皮术后及各种慢性创面。

根据创面的大小选择不同规格尺寸的敷料,根据创面的深浅选择不同厚度的敷料,手脚、会阴部创面选择相应类型的敷料。

[使用说明]

1.清创冲洗创面，清洁创面周围皮肤的血渍、皮屑、油脂；

2.选择合适规格型号的梯形(或吸盘式)接头，开启密封包装袋取用；

3.设计裁剪敷料，先将医用海绵平铺创面上，再用透明透气胶粘贴膜封闭创面；

4.用Y型接头或梯形(或吸盘式)接头将医用海绵内的粗吸引连接管与长连接管连接起来；

- 用Y型接头或梯形(或吸盘式)接头将医用海绵内的细吸引连接管与长连接管连接起来；（见图）

6.连接负压源：

（1）使用本厂生产的智能创伤负压综合治疗仪，本仪器最高负压为180mmHg,推荐使用间歇性负压为80mmHg～120 mmHg。

（2）选择其他负压源：最大负压值不应超过70Kpa(525 mmHg)，推荐使用负压值为80mmHg～120 mmHg。

【注意事项、警示及提示性说明】

1.一次性使用，用后销毁；

2.主要配件已灭菌，包装破损禁止使用；

3.打开包装，立即使用；

4.包装内发现异物禁止使用；

5.只能用于创伤负压治疗；

6.负压瓶装满时要及时更换。

7. 本产品最佳治疗压力范围为-10.6kPa至-16kPa，最大承受压力为-70kPa。

8.糖尿病患者、老年体弱、慢性难愈合创面推荐使用间歇性低负压引流治疗

【标签、包装标识样图】

1.表示经辐射或环氧乙烷灭菌的制品；

2.一次性使用，制品不能再次使用；

3.包装破损，禁止使用。

4.图示标志说明如下图：

| STERILE | R |
| --- | --- |

| STERILE | EO |
| --- | --- |

表示“辐照灭菌”                       表示“环氧乙烷灭菌”

表示“包装破损，禁止使用”        表示“一次性使用，禁止再次使用”

表示“批号” 表示“生产日期” EXP 表示“有效期” LOT

【禁忌症】

1.未清创、有坏死焦痂的创面；

2.本品禁止用于创伤负压治疗以外的临床操作。

3.严重糖尿病患者主要病情未得到有效控制或生命体征不稳定时禁用。

[贮藏]

密封、避开高温、在室温下贮存。

【有效期】

本产品有效期为两年。

制造商：山东创康生物科技有限公司

地  址： 济南市历城区华山街道东杨家庄35号

电话：0531－88923329  88920537             传真：0531-88923329

http：//www.medilogy.cn                    Email：medilogy@163.com